別表

| エックス線装置の放射線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 ▼続く | 共 通 | エックス線管容器及び照射筒の漏えい放射線量 | 治療用装置 | 定格管電圧 50kV以下 | 装置の接触可能表面から5cmの 距離における空気カーマ率 | 1.0mGy毎時 以下 ・ 超える |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 定格管電圧 50kV超 | 焦点から1mの距離における 空気カーマ率 | 10mGy毎時 以下 ・ 超える |
|  |  |  |  |  | 装置の接触可能表面から5cmの 距離における空気カーマ率 | 300mGy毎時 以下 ・ 超える |
|  |  |  | 口内法撮影用装置 | 定格管電圧 125kV以下 | 焦点から1mの距離における 空気カーマ率 | 0.25mGy毎時 以下 ・ 超える |
|  |  |  | 上記以外の装置 |  | 焦点から1mの距離における 空気カーマ率 | 1.0mGy毎時 以下 ・ 超える |
|  |  |  | コンデンサ式装置 | 充電時で照射時以外のとき | 装置の接触可能表面から5cmの 距離における空気カーマ率 | 20μGy毎時 以下 ・ 超える |
|  |  | 附加濾過板 | 口内法撮影用装置 | 定格管電圧 70kV以下 | 有（1.5mmｱﾙﾐﾆｳﾑ当量以上） ・ 無 |  |
|  |  |  | 乳房撮影用装置 | 定格管電圧 50kV以下 | 有 0.5mmｱﾙﾐﾆｳﾑ当量又は ・ 無 0.03mmﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝ当量以上 |  |
|  |  |  | 輸血用血液照射装置、治療用 及び上記以外の装置 |  | 有（2.5mmｱﾙﾐﾆｳﾑ当量以上） ・ 無 |  |
|  |  | 移動型及び携帯型エックス線装置の使用条件、保管条件 |  |  |  |  |
|  | 透 視 用 装 置 | 透視中の患者への入射線量率 （患者の入射面の利用線錐の中心に おける空気カーマ率） |  |  | 高線量率透視制御を備えていない装置 | 50mGy毎分 以下 ・ 超える |
|  |  |  |  |  | 高線量率透視制御を備えた装置 | 125mGy毎分 以下 ・ 超える |
|  |  | タイマー（透視時間を積算、一定時間経過した場合に警告音等を発することができるもの） |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 焦点皮膚間距離を30cm以上に保持する装置又は30cm未満で照射することを防止するインターロック（ただし、手術中に使用する装置は20cm以上） |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | エックス線照射野を適正に絞る装置 |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 利用線錐中の蛍光板、ＩＩ等の受像器を通過したエックス線の遮蔽 |  |  | 装置の接触可能表面から10cmの距離における空気カーマ率 | 150μGy毎時 以下 ・ 超える |
|  |  | 透視時の最大受像面を3cm超える部分の遮蔽 |  |  | 装置の接触可能表面から10cmの距離における空気カーマ率 | 150μGy毎時 以下 ・ 超える |
|  |  | 被照射体の周囲の利用線錐以外のエックス線の遮蔽手段 |  |  | 有 ・ 無 |  |

|  | 撮 影 用 装 置 （胸部集検用間接撮影用装置を除く） | エックス線照射野を適正に絞る装置 （ＣＴエックス線装置を除く） |  |  |  | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 口内法撮影用エックス線装置において、照射筒の端における照射野の直径 |  |  |  | 6cm以下 ・ 6cmを超える |
|  |  | 焦点皮膚間距離 （乳房以外の拡大撮影・骨塩定量分析エックス線装置を除く） |  | 口内法撮影用装置 | 定格管電圧 70kV以下 | 15cm以上 ・ 未 満 |
|  |  |  |  |  | 定格管電圧 70kV超 | 20cm以上 ・ 未 満 |
|  |  |  |  | 歯科用パノラマ断層撮影装置 |  | 15cm以上 ・ 未 満 |
|  |  |  |  | 移動型及び携帯型装置 |  | 20cm以上 ・ 未 満 |
|  |  |  |  | ＣＴエックス線装置 |  | 15cm以上 ・ 未 満 |
|  |  |  |  | 乳房撮影用エックス線装置による拡大撮影 |  | 20cm以上 ・ 未 満 |
|  |  |  |  | 上記以外の装置 |  | 45cm以上 ・ 未 満 |
|  | 移動型・携帯型装置等 |  | エックス線管焦点及び患者から2m以上離れて操作できる構造 |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 胸部集検用間接撮影装置 | 利用線錘が角錘型となり、エックス線照射野を適切に絞る装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 受像器の一次防護遮蔽体（装置の接触可能表面から10cmの距離において空気カーマが1.0μGy／１ばく射以下） |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  |  | 被照射体周囲の箱状遮蔽物 （装置の接触可能表面から10cmの距離において空気カーマが1.0μGy／１ばく射以下） |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 治療装置 |  | 濾過版が引き抜かれた場合、エックス線の発生を遮断するインターロック （近接照射治療装置を除く） |  |  | 有 ・ 無 |
|  | 輸血用 血液照射装置 |  | 使用時の機器表面の線量 |  |  | 6μSv毎時以下 ・ 超える |
|  | 骨塩定量分析装置 |  | 使用時の機器から1m離れた場所における線量 |  |  | 6μSv毎時以下 ・ 超える |

| エックス線診察室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 | エックス線診療室の天井、床、周囲の壁、出入口の扉、窓等の遮蔽 |  |  |  |  |  | 画壁の外側における実効線量が1mSv／１週間 以下 ・ 超える |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遮蔽物の構造・材料・厚さ等 |  | 天井 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 周囲の壁 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 監視用窓 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 床 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | その他の開口部 |  |  |  |  |  |
|  | 操作室 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 （理由 ） |  |
|  | 使用中の表示 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 標識 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| エックス線装置の使用による放射線障害の防止に関する予防措置の概要 | 管理区域 | 管理区域の設定 |  |  |  |  | 別添平面図のとおり |  |
|  |  | 管理区域の境界 (1.3mSv／3ｹ月を超えない措置) |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 立入制限措置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | 標識 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 注意事項の掲示 |  |  |  |  | 患者 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  |  | 従事者 | 有 ・ 無 |  |
|  | 敷地内居住区域及び境界 （250μSv／3ｹ月を超えない措置） |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 入院患者の被ばく防止 （1.3mSv／3ｹ月を超えない措置） |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 放射線診療従事者等の被ばく防止 |  |  |  | 被ばく測定器 |  | □ ポケット線量計 □ ＴＬＤ □ ＯＳＬ線量計 | □ フィルムバッチ □ ガラスバッチ □ その他（ ） |
|  |  |  |  |  | 外部被ばくを少なくする措置 |  | 有 ・ 無 （ ） |  |

（注）１　エックス線診療室の平面図及び側面図には、隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明示すること。

２　エックス線診療室の平面図及び側面図は、照射方向、エックス線管焦点から天井、床及び周囲の画壁の外側までの距離(メートル)を記入した50分の1又は100分の1の縮図とすること。

ただし、歯科用診療室は、25分の1又は50分の1の見やすい縮図とすること。

３　管理区域の境界、標識、使用中ランプ等の位置を図中に記入すること。

４　輸血用血液照射装置に係る届出のエックス線診療に従事する者の氏名及び経歴の欄は、医療従事者の氏名、職種等を記入すること。